各投标商：

欢迎参加我院医用耗材试剂的遴选，敬请认真阅读后附《重庆市人民医院耗材试剂遴选报名须知》，严格按照该须知填写《产品报价表》，并在报名时间内提交相应报名材料。

感谢贵公司对我院招标工作的支持！

重庆市人民医院

重庆市人民医院耗材试剂遴选报名须知

- 遴选参与人报名及流程：

- 请务必从挂网的招标公告中下载全部附件，并仔细阅读。

- 请务必从附件中下载附件2里的《产品报价表》，并在下载的原表中进行填写，将其Excel电子版的文件名命名为公司名，发至本项目的微信群。

- 报名材料递交成功后，将加入该项目的微信群，请确保联系畅通并关注微信群，后续事宜将通过微信群进行通知。

- 对于招标产品不足3家投标商报名的，我院会进行二次挂网。对于已经报名成功的单位，无需在二次挂网期间再次报名。

- 在遴选会前，我院将在微信群里集中通知参与单位，请提前到达指定地点进行产品推介。

- 通过论证遴选，确定拟新进医用耗材试剂品规意向，报经医院决策会议审议同意后，该品规的医用耗材试剂纳入医院《医用耗材试剂供应目录》；而后医学装备处代表医院与遴选参与人签订《意向性购销协议》、《廉洁协议》。医院按需进行线上或者线下交易。

- 本次拟新进的医用耗材试剂品目种类

| 序号 | 产品名称 | 论证遴选基本需求 (产品适用范围) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测序反应通用试剂盒（遗传疾病基因） | 用于检验科单基因遗传病携带者筛查项目检测 | （一）标本要求：血液（干血片或者EDTA抗凝管采集外周血）。 （二）检测方法：捕获测序技术法 （三）试剂检测指标： 1.应至少包括且不限于测序反应通用试剂，及前处理配套所需全套试剂及耗材，以用于完成测序实验全过程，需提供全套试剂耗材的相关信息。 2.样本初始量要求：可对150ng-200ng满足质量的起始DNA进行实验。 3.一次性检测多种遗传性疾病基因的所有外显子以及明确致病内含子位点，对特殊基因如DMD SMA 线粒体基因等特殊设计，可以同时分析SNV及基因外显子的缺失与重复。 4.测序平均深度不低于200X；Q30不低于85%；20X以上覆盖率不低于96%；捕获效率不低于55%。需提供项目检测所需要的耗材、质控品及性能验证所需试剂。 |
| 2 | 病原微生物基因检测试剂 | 用于检验科病原微生物高通量测序项目检测 | 1、对送检样本中的微生物基因序列进行宏基因组测序，通过专用微生物数据库进行比对和算法分析，获得疑似DNA和RNA致病微生物的种属信息，检测项目主要为病原宏基因组测序（DNA病原）、病原宏基因组检测（DNA病原+RNA病原）。 2、病原微生物宏基因组高通量基因检测（mNGS）检测涵盖＞25000种病原微生物及临床常见的耐药基因与毒力基因，需提供官方对外宣传材料。 3、可检测临床样本类型包括：呼吸道样本（BALF/咽拭子/痰拭子等）、血液、脑脊液、组织等； 4、供应商可提供核酸提取、文库制备、测序、数据处理的全流程解决方案。 5、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。 |
| 3 | 免疫显色试剂 | 用于检验科循环肿瘤细胞项目检测 | 性能：免疫荧光染色后，阳性质控细胞≥85%细胞表现为红色荧光和蓝色荧光，阴性质控细胞无红色荧光但有蓝色荧光。可匹配科室现有设备。需提供项目检测所需要的耗材、质控品及性能验证所需试剂。 |
| 4 | 诺如病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于检验科诺如病毒核酸检测项目 | 需提供项目检测所需要的耗材、质控品及性能验证所需试剂。性能：灵敏度可达 1.0×103 copies/mL；精密度CV小于5%。 |
| 5 | 人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于检验科人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）核酸项目检测 | 需提供项目检测所需要的耗材、质控品及性能验证所需试剂。性能：PCR-荧光探针法，最低检测限小于100IU/mL，精密度CV小于5%。 |
| 6 | 免疫固定电泳检测试剂 | 用于检验科项目单克隆蛋白免疫分型检测 | 1、样本为血清，适用于毛细管电泳仪。 2、良好的重复性、能够准确的对M条带进行分型。 3、需提供项目检测所需要的耗材、质控品及性能验证所需试剂。 |
| 7 | 抗磷脂酶A2受体抗体检测试剂盒 | 用于检验科项目抗磷脂酶A2受体抗体检测 | 1、检测试剂有3家及以上知名三甲医院使用；2、检测结果不受溶血、脂血和黄疸干扰；3、对抗SSA、抗SSB、抗RNP/Sm等常见自身抗体无交叉反应；4、需提供项目检测所需要的耗材、质控品及性能验证所需试剂。 |

三、遴选参与人递交的《遴选参与文件》中须按照下列顺序、包含如下的主要内容。

以下内容，一式两份，均应加盖参与人公章后，在《遴选参与文件》递交截止时间以前，将《遴选参与文件》正本和副本向我院提交。

（一）遴选参与人应提供如下资质文件复印件或影印件，并加盖参与人鲜章；原件随时可调备查。

1、遴选参与人资质证明材料

①营业执照副本（当前年度的有效证件）

②经营许可证副本或备案凭证（当前年度的有效证件）

③组织机构代码证（当前年度的有效证件）

④税务登记证

⑤参与人公司法定代表人身份证复印件

⑥参与人公司委托负责本次遴选事宜人的授权委托书

⑦负责本次遴选事宜人的身份证复印件

注：已办理三证合一的参与人，提供以上①、②、⑤、⑥、⑦即可。

2、医用耗材试剂生产企业资质证明材料

①营业执照副本（当前年度的有效证件）

②医疗器械生产许可证或生产备案凭证

③组织机构代码证（当前年度的有效证件）

④税务登记证

注：已办理三证合一的生产厂家，提供以上①、②即可。

3、医用耗材试剂资质证明材料

医疗器械注册证或备案凭证（须含产品技术要求、说明书或产品描述）

4、授权书

生产企业授予代理配送商的授权书。

（二）遴选参与人应提供如下《唯一配送权承诺书》；同时加盖遴选参与人公章。

唯一配送权承诺书 配送商 ，兹向重庆市人民医院承诺于下： 本公司已取所有产品的生产企业对重庆市人民医院的唯一配送权。如有不实，自动丧失中选资格。 配送商签章： 签章时间：

（三）产品挂网截屏业绩等

1、参与人推介的耗材试剂产品，均须是在重庆市药交所交易的产品；遴选参与人应提供产品在重庆药交所产品挂网的截屏资料。

2、参与人推介的耗材试剂产品，应有在三甲医院的销售业绩；遴选参与人应提供产品应用的合同复印件或上一季度发票复印件且附带产品目录，并附随相关医院等级证明材料复印件，同时加盖遴选参与人公章。

3、产品介绍、彩页资料以及供应商认为与产品相关的资料上述证明材料，

4、将《产品报价表》及以上资料一并编制于《遴选参与文件》内，并在向医院递交《遴选参与文件》时开封文件提示医院审核。同时编制完整的页码、目录。

5、经医院审核，未提供或提供资料不符合上述要求者，产品业绩及相关报价无效；产品丧失遴选参与资格。

6、备所投产品样本1套，供遴选会现场评审使用。否则，产品丧失中选资格。

【论证遴选报价规则】

1、遴选参与人应参照表内医用耗材试剂的品规、最小计量单位，进行对应报价。

2、遴选参与人将在产品样品核验环节后，在该产品符合医疗质量与安全基本要求的前提下，进行报价；如该产品不符合医疗质量与安全基本要求，无需报价。

3、遴选参与人还应按照上列《产品报价表》单独制作表格，预填产品内容，预留“现场填报”栏，盖章并携带至现场。遴选组将对遴选参与人产品进行综合评分，得分最高的产品将保留。

四、供应商须知

1、不得干扰采购人的评审活动，否则将废除其投标。

2、若未中选，本院无义务对各供应商做解释工作。

3、应保证所有资料的真实性。如提供不真实的材料，无论其材料是否重要，供应商需承担相应的后果及法律责任。

4、理解并同意：最低报价非中选的唯一条件。

5、中选后因质量问题、价格问题等原因毁约者，该供货商将两年之内暂停参与我院的遴选会议。

时6、服务过程中无论何种原因造成未能满足医院需求达到三次时(如使用科室投诉产品质量、供货不及等)，则供货协议自动终止。

7、实际配送的货物必须与比选时提供的样品一致，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则本单位有权单方中止其供货并追究相关法律责任。

五、其他遴选须知事项

1、由我院医学装备管理委员会实施的本次新进医用耗材试剂公开论证遴选活动，其性质非医用耗材的采购行为。

2、针对本次新进医用耗材试剂公开论证遴选过程中发生的任何理解歧义和一切疑问，解释权均归我院行使。

3、参与人应保证其《遴选参与文件》所作承诺及现场承诺的真实性；否则，我院任何时候均可单方面解除《意向性购销协议》。

4、报经医院决策会议审议同意后，通过相同渠道发布“拟新进医用耗材试剂品规”结果；同时公布医院“联系人及联系方式”。

5.根据《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》（国卫医发〔2019〕43号）相关要求，本次医用耗材试剂公开论证遴选活动，充分考虑了涉及的医用耗材试剂配套使用的设备平台的采购成本，并将其作为新进医用耗材试剂的重要参考因素。

六、《遴选参与文件》的递交

请于今日发布公告起，至2025年4月29日下午4:00前将遴选资料现场递交至重庆市人民医院两江新院医学装备处第5办公室，逾期不再受理。

七、遴选会议时间、地点及联系方式

遴选时间：另行通知。

遴选地点：重庆市人民医院。

联系方式: 023-63390115

联系人  ：程老师。

重庆市人民医院

2025年4月23日