重庆市临床检验中心

2024年重庆市尿液干化学分析室间质量评价活动安排

一、室间质评活动安排：

2024年重庆市尿液干化学室间质评活动全年共进行2次，每次5个批号，质控品一并寄发。具体安排如下：

| 活动 次数 | 质评物批号 | 建议测定 日 期 | 结果回报 截止日期 | 临检中心 回报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202411、202412、202413、202414、202415 | 6月14日 | 6月25日 | 7月15日 |
| 第二次 | 202421、202422、202423、202424、202425 | 9月20日 | 9月30日 | 10月30日 |

二、质评物使用方法及注意事项：

- 收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请及时与中心联系，寄出质控品6日后不再补寄。质评物为液体试剂，如不能及时测定，应在2～8℃下密封避光保存，不能结冰。

- 请注意建议测定日期和结果回报截止日期，在规定时间后回报的结果不予统计。

- 测定前请先将质评物恢复到室温，颠倒混匀以保证标本均匀一致。检测时拧开瓶盖后，直接将质评物滴在试纸上，用你室常规方法进行测定。

- 质评物应与病人标本同时按常规方法在室温中进行测定。

- 质评样本检测完成后，处理应视同疾病传染性制品，按照实验室生物安全防护指南要求操作。

三、结果回报：

- 为了便于数据统计和比较，除比重和pH直接填入测定结果外，其它结果要求换算成国际单位或回报表中给出的单位，将该单位相对应的编码填入回报表中。换算单位及相应的编码已随表发出，供各实验室换算时参考。

- 请认真填写回报表中的各项内容，不得遗漏。详细填写仪器试纸条厂家及型号。

- 新参加单位请向临检中心办公室申请实验室编码。

- 免费使用Web方式传递室间质评信息。点击http://www.cghhospital.org/，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

- 请注意建议测定日期和结果回报截止日期，在规定时间后回报的结果不予统计。

四、请按照本通知的时间进行第二次室间质评测定；并按时网上回报(寄回)质评结果回报表。

五、参加室间质评活动中的专业问题请与临检中心万雅芳联系，电话：023-63390326。

质评办公室电话：023-63519127。

六、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将回报表寄至：

重庆市渝北区两江新区星光大道118号       重庆市人民医院

重庆市临床检验中心临床检验质评室

重庆市临床检验中心

2024年6月